Госстандарт   Украины

ОДЕССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЦЕНТР  СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  И  СЕРТИФИКАЦИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО №_1_

от 11.12.1999 г.

о метрологической  аттестации

весов платформенных ВК 7297, заводской № 7, изготовленных в июле 1999 г.

наименование , обозначение, порядковый номер, дата изготовления

| ## Изготовитель | ОАО "Точмаш", г.Одесса |
| --- | --- |
|  | наименование предприятия |

| ## Принадлежит | АО "Агропромснаб" |
| --- | --- |
|  | наименование предприятия или организации |

| Назначение: | для взвешивания грузов в сельском хозяйстве. Климатическое исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | краткая характеристика объекта, для |  |  |
| весов У2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 30 до плюс 40 С |  |  |  |
|  |  | которого предназначено средство измерительной техники |  |

Результаты  метрологических  исследований

Таблица А.8

| Наименование метрологической характеристики | Полученное значение метрологической характеристики | Тип, разряд, эталонов, используемых при определении метрологических характеристик |
| --- | --- | --- |
| Пределы взвешивания по ГОСТ 29329 |  | Гири эталонные IV разряда по |
| (НмПВ, НПВ), кг | 4 – 500 | ГОСТ 7328 |
| Цена поверочного деления е, кг | 0,2 | Набор гирь КГО-IV-20 |
| Погрешность взвешивания в диапазоне |  | Набор гирь ГО-IV-1110 |
| от 4 кг до 100 кг |  0,1 кг | Набор гирь МГО-IV-1110 |
| св. 100 кг до 400 кг |  0,2 кг |  |
| св. 400 кг до 500 кг |  0,3 кг |  |

По результатам метрологической аттестации, протокол  от " 10 " декабря 1999 г.

| весы платформенные ВК 7297 с НПВ 500 кг, заводской № 7 |  |
| --- | --- |
| обозначение, порядковый номер |  |
| признано годным | к эксплуатации согласно техническому заданию Вб 066 ТЗ и руководству |
|  | наименование технической документации, содержащей |
|  | по эксплуатации Вб 2.791.831 РЭ |

требования  к  метрологическим  характеристикам

| ### Поверку проводить в соответствии с | руководством по эксплуатации Вб 2.791.831 РЭ |
| --- | --- |
|  | наименование и обозначение документа на методику поверки или |
| раздел № 11 "Методика поверки" |  |
| эксплуатационного документа, содержащего раздел «Поверка» |  |

Поверку провести не позднее 11 декабря 2000 г.

| М. П. | Руководитель организации, проводившей аттестацию |  |  |  |  | Царюк В.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись фамилия, инициалы |  |  |  |