1. Выбор метода преобразования и стандарта.

1.1  Существующие типы ВЦП.

В зависимости от используемого метода измерения временных интервалов ВЦП бывают следующих основных типов [1] :

- ВЦП прямого счёта. Соответствен, минимальная цена канала ВЦП, достижимая с помощью метода прямого счёта, может быть около 3 нс.

- ВЦП нониусного типа. Метод верньерной интерполяции при использовании современной элементной базы может обеспечить минимальную цену канала примерно 0.25 нс. [2]

- ВЦП “Уилкинсоновского” типа. Метод Уилкинсона в сочетании с оцифровкой прямым счётом позволяет получить минимальную цену канала порядка десятков пикосекунд.

1.4  Технические требования.

Итак, базовые технические требования, принятые при проектировании данного ВЦП, следующие :

- Основное назначение 					- спектрометрический ВЦП;

- Разрядность 						- 12 бит ;

- Цена канала 						- не более 50 пс.

- Стабильность коэффициента преобразования 	- не хуже 0.05%

- Дифференциальная нелинейность 			- не более 5% е.м.р.

- Метод преобразования 					- Уилкинсоновский

- Возможность измерять интервалы времени между сигналами произвольной полярности, а также длительность импульсов и период следования импульсов.

- Конструктив и интерфейс - по стандарту “CAMAC”.

Рис.1 Функциональная схема ВЦП.

Рис.4  Упрощенная схема зарядного ключа.

2.2  Особенности узла растяжки временного интервала.

Рис.3  Временные диаграммы работы стретчера.

Рис.2  Функциональная схема стретчера.

- Отсутствует ключ разрядки запоминающей ёмкости.

- Вместо прецизионного компаратора используется усилитель с нелинейной обратной связью в сочетании с простейшим компаратором.

Рис.5  Принципиальная схема основных узлов стретчера.

Рис.6  АЧХ и ФЧХ усилительного звена.

Рис.7  АЧХ и ФЧХ петли ООС (в режиме покоя).

Рис.8  АЧХ и ФЧХ петли ООС (во время измерения)

Рис.4  Упрощенная схема зарядного ключа.

3.3. Выбор полевых транзисторов.p

рис.9 Зависимость крутизны полевого транзистора от тока стока.

Рис.8 зависимость тока стока от напряжения затвор-исток.