Манометр

МТ

ПАСПОРТ

1901.08.588.00.00 ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ

Манометр деформационный с условной шкалой с одновитковой трубчатой пружиной типа МТ применяемый для измерения в лабораторных и производственных условиях избыточного давления жидкости и газа.

- Технические характеристики

  - Верхний предел измерения указан на шкале и соответствует 160 кгс/см2.

  - Класс точности прибора 4.

  - Шкала прибора круговая.

  - Предел допускаемой основной погрешности составляет ±1 условную единицу при температуре окружающего воздуха (23±5)°С.

В показания прибора необходимо внести температурную поправку, если температура окружающего воздуха отличается от 23°С. Температурную поправку вычисляют по формуле (1).

Δ=32⋅Х⋅РРмах⋅(23°−t),

где	Р – измеряемое давление, кгс/см2;

Рмах – верхний предел измерений, кгс/см2;

t – температура окружающего воздуха, °С;

Х – температурный коэффициент модуля упругости, равный: 3 · 10-4 1/°С.

- Вариация показаний не превышает 1 условную единицу.

- Климатическое  исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150 – 69, но для работы при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С при относительной влажности не более 80%.

2.7.	При температуре, выходящей за пределы (23±5)°С, но находящийся в пределах, указанных в п. 2.6, погрешность показаний с учетом температурной поправки не превышает:

δ=±(К+0,25Δ),

где 	К – абсолютное значение предела основной допускаемой погрешности показаний прибора, условные единицы;

Δ – температурная поправка, условные единицы.

2.8	Прибор является восстанавливаемым изделием, закон распределения вероятности  безотказной работы – экспоненциальный.

2.9.	Показатели надежности для прибора.

Вероятность безотказной работы за 1000 h не менее:

по скрытым отказам: Рс (t) =0,95 (наработка на отказ не менее 20000 h);

по явным отказам Ря (t) =0,97 (наработка на отказ не менее 30000 h).

  - Полный средний срок службы приборов до списания – 10 лет.

  - Габаритные размеры прибора 60×84×36 mm, присоединительная резьба М12×1,5 – 6g.

  - Масса прибора не более 0,25 kg.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность указана в табл.1.

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Прибор | 1 шт. |
| Паспорт | 1.шт |

- ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО

- Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией одновитковой тонкостенной трубки вытянутого поперечного сечения (пружина Бурдона). При подаче давления во внутреннюю полость поперечное сечение трубки деформируется, при этом продольное волокно трубки переходит на дугу большего радиуса (пружина разгибается). Перемещение свободного конца трубчатой пружины передаточным механизмом преобразуется в угловое перемещение показывающей стрелки.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию должны допускаться лица, обученные и аттестованные для эксплуатации приборов давления.

Манометр следует монтировать так, чтобы они были обращены тыльной стороной к глухой стене; подходить к манометру с тыльной стороны во время работы воспрещается.

В линии, подводящей давление к прибору, должны устанавливаться: предохранительный клапан – для предохранения прибора от перегрузки, вентиль – для возможности демонтажа. При демонтаже манометра необходимо следить, чтобы давление в системе было равно атмосферному.

6.	ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ,

ПОРЯДОК РАБОТЫ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Точность и надежность работы прибора могут быть обеспечены только при правильном его монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

В рабочем положении прибор установите так , чтобы ось симметрии, проходящая через его штуцер, была вертикальна, с отклонением не более 5° в любую сторону.

Присоединение прибора к месту отбора давления осуществляется ввертыванием штуцера с наружной резьбой М12×1,5 – 6g в гнездо установки с помощью гаечного ключа 12.

При отсутствии давления и в вертикальном положении прибора стрелка должна устанавливаться на нулевую отметку шкалы.

При поверке рабочих приборов при помощи образцового прибора температура окружающего воздуха должна находится в пределах, определяемой технической документацией на поверяемый прибор.

При измерении давления учитывайте температурную поправку.

При установке по образцовому прибору заданного давления или отсчете по нему показаний следует слегка постучать один раз согнутым пальцем по боковой поверхности прибора в направлении, параллельном плоскости шкалы.

Для устранения параллакса при отсчете показаний направление зрения должно проходить так, чтобы конец стрелки был виден как одна тонкая прямая линия.

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие условия:

- скорость изменения измеряемого давления – не более 5% верхнего предела измерений в 1 с;

- измеряемая и окружающая среды недолжны быть агрессивны по отношению к медным сплавам.

- температура окружающего воздуха в рабочих условиях должна быть (23±5)°С, а в предельных рабочих условиях от 5 до 40° С;

- относительная влажность воздуха – не более 80%;

- вибрация или тряска должны отсутствовать;

- изменение давления должно быть плавным.

Рабочий предел измерений равен верхнему пределу измерений.

По окончанию работы с прибором давление должно быть доведено до нуля.

- ПОВЕРКА И ГРАДУИРОВАНИЕ

Приборы должны подвергаться периодической поверки органами метрологической службы в соответствии с МИ 2145-91.

Первоначальный межповерочный интервал приборов не реже одного раза в года. В случае ответственных измерений или интенсивной эксплуатации прибор рекомендуется проверять перед каждой серией измерений. В случае, если при поверки обнаружится несоответствие показаний прибора значениями, записанными в паспорте, приборы должны подвергаться переградуированию в соответствии с МИ 2145-91.

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - Приборы без потребительской тары должны хранится в сухом закрытом помещении с относительной влажностью не более 80% и температурой окружающего воздуха (23±5)°С.

  - Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

  - Условия хранения приборов в транспортной таре – 2 ГОСТ 15150-69.

  - Переносить или перевозить прибор с места на место следует в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировки.

  - Приборы могут транспортироваться любым видом транспорта.

При транспортировки  на самолетах приборы должны находится в закрытых герметизированных отсеках.

7.6	Условия транспортировки – по условия хранения 5 ГОСТ 15150-69.